Монтаж первинних перетворювачів витрат
В якості звужуючих пристроїв використовуються діафрагми камерні, сопла, труби вентурі.
[image: image1.jpg]



Рисунок  29.   Встановлення   стандартної  камерної діафрагми  на  вертикальній  дільниці трубопроводу для виміру витрат рідини під тиском до 2,5 МПа (25 кгс/см2): 
Звужуючи пристрої встановлюються на трубопроводах згідно правил РД-50. Встановлюють звужуючи пристрої на прямолінійних, горизонтальних, або вертикальних дільницях трубопроводів (рис.29).
Довжина прямої дільниці трубопроводу перед звужуючим пристроєм повинна складати від 10 до 100 Д20 в залежності від виду місцевого опору і модуля звужуючого пристрою.
Довжина прямої дільниці після звужуючого пристрою повинна складати 4 ÷ 8 Д20   .
При відборі перепаду тиску з допомогою кільцевих камер, довжини прямих дільниць можуть бути зменшені в 2 рази.
На трубопроводах діаметром менше 80 мм звужуючи пристрої рекомендується встановити між двома патрубками. На трубопроводах більше 80 мм звужуючий пристрій встановлюють у фланцях.
При вимірі витрати рідини на горизонтальних або похилих трубопроводах з'єднувальні лінії підключають до нижньої частини звужуючого пристрою, а дифманометр встановлюють нижче (рис. ЗО).
При необхідності розміщення дифманометра вище в верхніх точках імпульсної лінії встановлюють газозбірники (рис.31).
45
