•

то кінець трубопроводу повинен бути піднятим вище рівня лічильника. При наявності механічних домішок в рідині перед лічильником ставлять фільтри. Напрям потоку через лічильник повинен відповідати напрямку стрілки нанесеної на корпусі приладу.
Об'ємні лічильники рідин і газів більш чутливі до забруднення ніж швидкісні, тому установка фільтру перед ними обов'язкова.
Лічильники монтують на трубопроводах тільки після їх, монтажу продувки і очистки трубопроводу від окалини.
Монтаж відбірних пристроїв для вимірювання рівня
Вимірювачі і сигналізатори рівня широкого діапазону виміру з поплавком постійного занурення монтують на відкритих і закритих ємностях (рис.35).
[image: image1.jpg]



Рисунок 35. Монтажна схема поплавкового рівнеміра-сигналізатора СУ-1   для рідини: 1— патрубок с фланцем, 2— рівнемір-сигналізатор СУ-1, 3 — кабельний вивід електричної
проводки, 4 — резервуар.
Якщо в ємкості можливий рух рідини в горизонтальному напрямку, то по вертикальній осі переміщення поплавка встановлюють трубчасті заспокоювачі. Якщо в ємкості є надлишковий тиск, то рівнемір встановлюють у виносній камері.
Рівнеміри з буйком змінного занурення кріплять на горловині закритої ємкості.
Перед монтажем беруть буйок з номером, що відповідає, приладу, (так як заміна буйка іншим потребує переналагодження приладу).
Відбірні пристрої гідростатичних рівнемірів, які монтуються на закритих резервуарах з умовним тиском до 6,4 МА складається з труб, що врізаються в бак в нижній і в верхній частині резервуара (рис. 36,37).
49
