капілярний відросток біля втулки і відкушують кусачками. Після цього кінець відростку обпаюють оловом.
Після цього збирають кінематичну частину і помістивши термобалон в термостат при температурі Тмін, встановлюють стрілку на відмітку "0", а потім регулюючи положення стрілки на кінцевій відмітці  переходять до повірки.
Повірку проводять шляхом порівняння показів зразкового термометра із показами даного термометра.
Ремонт і повірка мілівольтметрів і логометрів
Для визначення несправності мілівольтметра (МВ) до його затискачів  підключають джерело напруги. Якщо при подачі напруги на рамку стрілка не рухається, але при легкому подиху на неї вона відхиляється вільно на всю шкалу, то причиною несправності є замикання електричного кола або
обрив. В цьому випадку пошкодження знаходять поелементною повіркою всього кола.
Якщо обриву не має, то плавно змінюючи величину вхідного сигналу змушують переміщуватися стрілку по шкалі, спостерігаючи чи не має перепон вільному переміщенню стрілки.
Причиною виникнення перепон може бути деформація рамки, погана  центрівка її в повному зазорі, а також попадання великих частинок пилу. Якщо виявлено затирання, стрілку плавно підводять до несправної дільниці шкали і не змінюючи силу струму постукують пальцем по корпусу приладу. Зміщення стрілки від постукування не повинно перевищувати половину допустимої похибки.
Якщо затирання проходить по всій шкалі, а рамка переміщується з рівномірним зазором і стрілка не треться об шкалу чи скло, значить появився додатковий протидіючий момент із за сил тертя в опорах. Для усунення цього дефекту мілівольтметр розбирають, керни очищують від бруду і корозії, а радіуси перевіряють під мікроскопом. Радіус керна складає від 0,005 до 0,08мм, а радіус підп'ятника в 5-6 разів більший.
Прочищають   підп ‘ятники   цигарковим   папером   і   перевіряють   під
74
