яка частина несправна вимірююча схема чи електропідсилювач, для цього від’єднують підсилювач і перевіряють його роботу на вимірювально-повірочній установці ИПУ-01.
Встановивши перевірений і відрегульований підсилювач на місце перевіряють справність силової частини схеми, тобто роботу РД. Переконавшись в справності підсилювача і двигуна перевіряють прилад в роботі, якщо він не працює, значить несправна вимірювальна схема.
Після ремонту прилад підлягає повірці.
Перед цим перевіряють правильність маркування, справність всіх кріпильних деталей. Перевіряють співпадання стрілки з початковою відміткою шкали і діаграми.
Мегомметром вимірюють опір ізоляції електричних кіл. Після цього збирають схему повірки. Включають прилад і через 20-25хв після включення провіряють "0" положення стрілки і встановлюють робочий струм. Перевіряють і регулюють чутливість підсилювача. Основну похибку потенціометра визначають за допомогою зразкового потенціометра, похибка якого не більша 1/3 похибки повіряємого приладу. Повірку починають з початкової і кінцевої відміток шкали. Якщо в цих точках похибка однакового знаку, то її ліквідують відповідним переміщенням стрілки, якщо похибка більше допустимої і різного знаку, то слід провести коректування підгонкою опорів початку і кінця шкали. Якщо ,після визначення основної похибки виявиться, що на початку і в кінці шкали похибка в границях норми, а в середині діапазону похибка виходить за границі допустимої, то необхідно замінити реохорд на новий.
При повірці електричних мостів проводять вимірювання опору ізоляції, провірку чутливості, визначають похибку, якість запису, середню швидкість руху діаграми, поріг чутливості і час проходження стрілкою всієї шкали.
Для визначення основної похибки до моста під'єднують зразковий магазин по трьох - провідній схемі, основна похибка якого не повинна перевищувати 1/5 похибки приладу. В з'єднувальних проводах повинно бути  підігнано опір до 2,5 Ом.
76
