розрахувавши значення вихідного сигналу для заданих точок шкали.
Після цього у вимірювальний блок подають задане значення тиску і в заданих точках шкали при прямому і зворотньому ході записують значення вихідного сигналу.
Похибку приладів визначають за формулою:
Абс. похибка  ∆=Рд-Рв,
де: Рд-розрахункове значення вихідного сигналу
Рв-виміряне значення.
Відн. похибка у=(∆/(Рмах-Рмін))*100%
де: Рмах-Рмін - діапазон вимірювання
 Ремонт, повірка і налагоджування витратомірів та лічильників
Перевірку і ремонт звужуючих пристроїв проводять в період зупинки обладнання на капітальний ремонт.
Стандартні звужуючі пристрої повинні відповідати правилам РД-50.
Звужуючи пристрої знімають очищують від відкладання і бруду механічним шляхом, чистять також кільцеві камери або канали для відбору перепаду тиску.
Якщо внутрішня поверхня камер піддана сильній корозії, в результаті  чого порушилися її геометричні розміри, то такі камери замінюють новими.
Звужуючи пристрої після чистки повинні мати гладку поверхню, вихідна кромка циліндричного отвору повинна бути гострою без подряпин і каверн.
Діаметр отвору звужуючих пристроїв вимірюють штангенциркулем або мікрометричним нутроміром. Отвір вимірюють не менше ніж на 4-ох точках рівномірно розміщених по колу. Відхилення дійсного розміру від розрахованого не повинно перевищувати 0.1% від діаметру отвору.
Дифманометри типу 13ДД11 Перевіряють аналогічно перетворювачам тиску 13ДН. Для перевірки дифманометрів із струмовим вихідним сигналом використовують міліамперметри класу 0,1÷0,2.
Лічильники
Швидкісні    лічильники    з    крильчаткою    і    гвинтовою    вертушкою
78
