розбирають, промивають в бензині сітку, струменевипрямляч, вертушку і передатний механізм. Погнуті шестерні випрямляють. Шестерні із зношеними зубами замінюють новими, сальники очищають від старої змазки і заповнюють свіжою.
Після ремонту лічильники перевіряють на герметичність і визначають похибку показів. Повірку основної похибки ведуть на випробувальному стенді, яка складається з мірного баку і стола для розміщення на ньому лічильника.
Похибку лічильника визначають при 3-ох значеннях витрати, які встановлюються за індикаторами витрати. Якщо дійсна величина відносної похибки перевищує допустиму, то лічильник підлягає регулюванню. Однострунні лічильники з крильчатками регулюють підійманням і опусканням вертушки.
Багатоструйні - регулюються зміною перерізу отвору в перепускному регульованому крані.
Ремонт, налагодження і повірка буйкових рівнемірів
Малий і середній ремонт буйкових рівнемірів проводять не знімаючи з робочого місця, лише при капітальному ремонті прилад везуть в майстерню.
Перевірка первинного пневматичного перетворювача і його ремонт здійснюється аналогічно приладам для вимірювання тиску.
Повірку буйкових рівнемірів здійснюють на спеціальному стенді імітуючи вагу буйка для кожного значення рівня, вантажем, який підвішують на спеціальну платформу.
З довідника визначають величину виштовхувальної сили, що діє на буйок для заданих точок шкали і визначають для них вагу буйка. Після цього розраховують значення вихідного сигналу для заданих точок шкали.
Підвісивши на платформу вантаж, що відповідає вазі буйка при заданих точках шкали, по зразковому манометру визначають значення вихідного сигналу.
При ремонті електронних сигналізаторів рівня ємнісні електроди очищують   від   накипу   і   забруднення   промивають   і   перевіряють   стан
79
