електроізоляційної оболонки.
В електричній схемі зачищають контакти електричного живлення, виявляють і замінюють схеми, що вийшли з ладу.
В електронних сигналізаторах перевіряють спрацювання при зануренні електроду у вимірювальне середовище при мах і мін рівні.
Настройку спрацювання сигналізатора проводять зміною ємності підстроєчного конденсатора.
Ремонт, налагодження і повірка приладів якості і складу речовин
Датчики рН-метрів.
Проточні і електроди занурення промивають водою, потім від'єднують від клеми провід скляного електрода, акуратно відгвинчують конусну гайку і знімають електрод.
В скляних електродах, що не мають пошкоджень заміряють електричний опір мегомметром, опускаючи електрод у воду на глибину 30-50мм. Один провідник опускають в посудину де знаходиться електрод, а другим    під'єднують до електроду.
В порівнювальних електродах після чистки замінюють розчин КСІ, заливши туди свіжий 3,5% нормальний розчин, попередньо прокип'яченого для усунення повітря.
ЕРС  електродної схеми  перевіряють  за допомогою лабораторних
високоомних потенціометрів, занурюючи електроди в буферний розчин (це розчин якої має сталу величину рН).
Оптикоакустичні газоаналізатори.
Ремонт реєструючого приладу здійснюється аналогічно ремонту автоматичних потенціометрів і мостів.
В приймачі газоаналізаторів знімають робочу камеру від'єднавши від фільтрованої камери. Зовнішню поверхню протирають м'якою тканиною.
Типи газоаналізаторів - ГОА-4
80
