Експлуатація приладів для вимірювання тиску і розрідження
Манометри і вакуумметри слід в роботу включати так, щоб тиск в приладі змінювався плавно без скачків і різних ударів, в протилежному випадку в пружинних елементах приладу може бути пошкоджений передаточний механізм, а в рідинних може бути викид робочої рідини.
При вимірюванні пульсуючого тиску після насосів проходить швидке зношення передавальних механізмів, а також не зручно знімати покази, тому, перед приладом в таких випадках, слід встановлювати дросель або демпфер.
При вимірювані тиску агресивних газів і речовин, що кристалізуються та полімеризуються з використанням мембранних розділювачів необхідно слідкувати, щоб простір над мембраною до вимірюючого приладу був повністю зайнятий. Тому що попадання в цей простір повітря приводить до грубого спотворення результатів вимірювання.
При установці приладів вище або нижче точки відбору і заповнення імпульсної лінії рідиною слід вносити поправку на гідростатичний тиск рідини:"+", якщо прилад вище місця відбору і"-", якщо прилад нижче.
Герметичність підключення манометра забезпечують прокладкою, яка встановлюється між штуцером манометра і накидною гайкою. Використовувати для цього паклю або інші ущільнюючі матеріали заборонено.
Матеріал прокладки повинен відповідати тиску який вимірюють і властивостям середовища.
Для приладів, які вимріють тиск кисню, не можна використовувати прокладки із матеріалів, які в контакті з киснем можуть спалахувати з вибухом.
Ацетилен - активний по відношенню до міді.
При заміні приладів, не можна встановлювати, замість спеціальних манометрів, манометри загального призначення. Корпуси спеціальних манометрів, в залежності від призначення ,фарбують відповідною фарбою.
На шкалі спеціальних приладів додатково наносять назву газів: хлор,
84
