Для цього поруч з місцем установки термобалона повинна бути встановлена гільза для ртутного термометра. Через 8-10 хв. після установки ртутного термометра, його покази порівнюють з показами манометричного термометра.
Термометри опору і термопари.
Термометри опору і термопари кожну зміну оглядають при цьому перевіряють, щоб кришки на головках були добре закриті, а під кришками обов'язково були прокладки.
Не рідше одного разу на місяць оглядають і чистять електроконтакти в головках.
Мілівольтметри і логометри.
В процесі експлуатації слідкують, щоб прилади не піддавалися вібрації, захищають їх від надмірного нагріву.
Якщо мілівольтметр підключений до термопари послідовно з компенсаційною коробкою, яка забезпечує автоматичну компенсацію зміни температури холодного спаю, то при відключені приладів стрілка повинна знаходитись на "0". Якщо стрілка не встановлюється на "0", то за допомогою коректора її встановлюють на "0".
Установку стрілки на "0" перевіряють кожну зміну.
На правильність показів мілівольтметрів і логометрів великий вплив має опір зовнішнього кола.
Так як в результаті експлуатації проходить окислення контактів, що збільшує опір, тому періодично слід перевіряти величину зовнішнього опору.
Дані прилади мають дуже чутливу рухому систему, тому попадання пилу чи ворсинок в зазор між магнітом і сердечником може привести до затирання рамки на окремих дільницях шкали і збільшення варіації. Тому прилади повинні бути щільно закриті кришками.
Відкривати і закривати кришки слід плавно. Так як при різкому встановлені кришки створюється повітряний потік, який може привести до деформації стрілки.
86
